## Slide 1: Process measurements and instrumentation
Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems
Faculty of Physics
Warsaw University of Technology
Zagreb University of
Applied Sciences
Faculty of Technical
Sciences
Ss. Cyril and Methodius
University
Faculty of Electrical Engineering
and Information Technologies
School of Electrical
Engineering
University of Belgrade

## Slide 2: Вовед во процесни мерења
Потребата да се мери и управува со работата на машините или процесната опрема е стара колку и индустриската револуција.
Мерната инструментација и управувачките елементи се нервите и мозокот на модерната индустрија. Без мерната инструментација не е можно автоматското управување во современите фабрики.
Според карактерот на мерниот сигнал, принципите на мерење можат да бидат аналогни или дигитални. Овие вторите во модерните индустриски постројки се повеќе се користат заради нивните предности.

## Slide 3: Вовед во процесни мерења
Мерење: споредба колку пати непозната мерна величина се содржи во еталонот (стандард) кој ја репродуцира таа мерна величина.
Мерењето се изразува квалитативно и квантитативно.
I=1 A
Едноставен модел на мерен систем:
Сетило
Дисплеј
Процес
Мерна величина
Физичка
величина
Излезен
сигнал
Приказ

## Slide 4: Вовед во процесни мерења
Според употребата процесните мерења се делат на:
Мерења за индикација. Се користат да ја покажат состојбата на дадена величина и се корисни за пратење на процесот.
Мерења за управување. Без овие мерења нема автоматизација на производството.

## Slide 5: Вовед во процесни мерења
Мерења при продажба на материјални добра (како нафта, гас, електрична енергија, итн.) или пренос на материјали од една единица на друга во иста фабрика. Во овие случаји се користат калибрирани инструменти со висока класа на точност.

## Slide 6: Вовед во процесни мерења
Сигурносни мерења, постојат целосно независни мерни системи чија функција е да ги пратат и ограничат потенцијално опасните ситуации. Се мерат потенцијално опасни величини и се индицира небезбедна состојба и потенцијална опасност.
Овие системи се надредени над автоматските системи и можат да ги исклучат процесите во фабриката. Тие се често опремени со комплетни мониторинг системи, за да може покасно да се направи анализа на настаните.

## Slide 7: Вовед во процесни мерења
Еколошки мерења, или мерења на околината, кои се многу значајни за заштита на околината од несакани загадувања на воздухот, почвата и водата.

## Slide 8: Вовед во процесни мерења
Индустриската околина каде се наоѓаат мерните системи и инструментација и управувачките системи се состои од погон и контролна просторија.
Погонот е местото каде се одвива производството и каде се мерат сите величини.
Погон
Контролна просторија

## Slide 9: Вовед во процесни мерења
Мерната и управувачката опрема во погоните е изложена на тешки физички услови (прашина, влага, бука, вибрации, температурни промени и др.), како и електромагнетни влијанија.

## Slide 10: Вовед во процесни мерења
Контролната соба е место каде атмосферата е почиста, постои кондиционирање на воздухот и тука се наоѓа компјутерската опрема и колата за кондиционирање на мерните и управувачките сигнали. Електричната опрема во контролната соба истотака влијае на квалитетот на мерењата.

## Slide 11: Вовед во процесни мерења
Во индустиските постројки најчесто се користат концентратори на податоци (data concentrators) за да се намалат трошоците за ожичување. Овие уреди собираат голем број на сигнали блиску до мерните места во погонот, потоа најчесто се прави кондиционирање и нивна преобразба во дигитален облик, а потоа преку локалната мрежа (local area network – LAN) се испраќаат до контролната соба.
Во последните години безжичниот пренос на сигнали почнува да се применува и во индустриските постројки.
Концентратор на
податоци

## Slide 12: Вовед во мерни сетила (сензори)
Поимите сетило (сензор) и преобразувач често пати се мешаат или се користат како синоними. Поимот сензор се однесува на уред кој врши преобразба на некоја физичка величина во друга електрична величина, на пример електрична струја или напон. (пр. термопар)
Преобазувачите вршат претворување на една физичка величина во друга величина (енергија) која нема електрична природа.
Преобразувач
(transducer)
Сетило
(sensor)

## Slide 13: Вовед во мерни сетила (сензори)
Многу често различните видови сензори се интегрирани со преобразувачкиот дел и претставуваат единствен електронски уред кои често се сретнуваат како паметни сетила.

## Slide 14: Вовед во мерни сетила (сензори)
Сите видови на енергија се групираат во 6 области: енергија на зрачење, механичка, термичка, електрична, хемиска и нуклеарна енергија. На оваа поделба одговараат и 6 основни видови сигнали.

## Slide 15: Поделба на мерни сетила
Поделбата на сензорите е најчесто според: типот на мерената величина или според принципот на работа.
Најосновна поделба е според тоа дали е потребно надворешно напојување или не, при преобразбата од еден во друг облик на енергија:
  Пасивни сензори (или модулирачки) и
  Активни сензори (или само-генерирачки).
Кај активните сензори излезниот сигнал доаѓа од енергијата на мерената величина, примери: термодвојка (базиран на Зибековиот ефект), соларни ќелии (фотонапонски ефект), пиезоелектрични ќелии. Нивниот излезен сигнал е со мало напонско/струјно ниво и потребно е засилување.
Кај пасивните сензори е потребно надворешно напонско или струјно напојување, отпорнички мерни ленти, фотодетектори, отпорнички температурни сетила, итн.

## Slide 16: НАДВОРЕШНИ ВЛИЈАНИЈА НА СЕТИЛАТА
xi – внатрешно или надворешно нарушување на кое сетилото е чуствително
xm – внатрешно или надворешно нарушување кое делува и на корисниот сигнал и на примарното нарушување (xi)
xs – Корисен сигнал од сетилото
Повратната врска ги намалува ефектите на внатрешните нарушувања.

## Slide 17: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Статички карактеристики
Точност
Прецизност
Повторливост
Репродуктивност
Чувствителност
Линеарност
Резолуција
Хистерезис
Влезна и излезна импеданса

## Slide 18: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Точност: способност на мерен систем да даде резултат кој е што е можно поблизок до точната вредност на физичката величина
Со оглед на фактот дека точната вредност на физичката величина не може да се познава се оперира со конвенционално точна вредност.
Средна вредност од серија мерења е често добра апроксимација на конвенционално точната вредност.
Апсолутни грешки
Релативни грешки
Сведени грешки

## Slide 19: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Прецизност: способност на мерен систем да даде повторлив резултат при вршење серија мерења.
Често терминот повторливост се користи како синоним за прецизност.
Прецизноста се однесува на варијансата (стандардната девијација) на серија мерења.

## Slide 20: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Кој е по прецизен а кој по точен?

## Slide 21: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Систематски грешки
Резултираат од повеќе фактори
  Надворешни нарушувања (пр. температура)
  Поместување (пр. како резултат на механички стрес)
  Мерената величина се менува при преносот на сигнали
  Човечки фактор
Случајни грешки (ефекти на шум)
  Термички шум во проводниците
  Дејство на бел Гаусов шум од околната електроника
  Дејство на шум при преносот на сигналите
  Се оценува преку односот сигнал/шум кој треба да биде >>1

## Slide 22: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Систематски наспроти случајни грешки:
Систематски
грешки
Случајни
грешки

## Slide 23: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Повторливоста се дефинира како степен на софпаѓање на независни мерења кои се вршат под исти услови, со иста инструментација, во иста лабораторија, и од ист оператор во краток временски интервал.
Ваквите услови на мерење се познати уште и како повторливи услови.
При квантитативно оценување на повторливоста се дефинира минимална граница на повторливост.
Границата е добиена како минимална вредност која е помала или еднаква на апсолутната разлика помеѓу две независни мерења под повторливи услови која може да се очекува со веројатност од 95%

## Slide 24: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Репродуктивност претставува степен на софпаѓање на последователни мерења на иста физичка величина која се мери со иста мерна постапка, во различни лаборатории, со различна опрема и од страна на различни оператори.
Овие услови на мерење се нарекуваат репродуктивни услови.
При квантитативно оценување на повторливоста се дефинира минимална граница на репродукивност.
Границата на репродуктивност претставува минимална вредност која е помала или еднаква на апсолутната разлика помеѓу две независни мерења под репродуктивни услови која може да се очекува со веројатност од 95%

## Slide 25: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Чувствителноста претставува промена на излезниот сигнал (или покажување) на мерниот систем како резултат на промена на влезниот сигнал (побуда).
Колку мерниот систем е по чувствителен, толку е по способен да регистрира мали промени (детали) на влезниот сигнал.
За мерен систем чија зависност на излезната величина y во однос на влезната величина x е дадена со функцијата y=f(x), чувствителноста S(xa) во точката xa се дефинира со следното равенство:
На пример, чувствителноста на мерен систем кој има линеарна преносна функција y=kx+b изнесува S=k во целото мерно подрачје.

## Slide 26: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Линеарноста претставува отстапување на преносната функција на мерниот систем од линеарна функција (права). Во зависност од типот на правата со која се дефинира линеарноста, во литературата се среќаваат различни дефиниции:
Независна линеарност. Правата се дефинира со примена на методот на најмали квадрати. Со овој пристап максималната позитивна и негативна грешка во мерното подрачје се еднакви.

## Slide 27: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Нулто-базирана линеарност. Правата се дефинира со примена на методот на најмали квадрати, но со критериум истата да минува низ координатниот почеток (нула).

## Slide 28: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Референтна линеарност. Правата минува низ референтна точка која претставува излезен сигнал на мерниот систем за минималната вредност на влезната величина, и низ теоретскиот излезен максимум при максимална вредност на влезниот сигнал.

## Slide 29: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Екстремна линеарност. Правата минува низ екстремните вредности (максималната и минималната вредност) на мерното подрачје.

## Slide 30: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Теоретска линеарност. Правата се дефинира врз база на теоретски претпоставки за преносната функција на системот.

## Slide 31: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Резолуцијата (разделителна способност) претставува способност на мерниот систем да регистрира и прикаже мали промени на влезниот сигнал.
При процесот на дискретизирање на аналогниот сигнал, ако X претставува величината која е предмет на мерење додека Y е проценката на мерната величина, релацијата помеѓу X и Y се дефинира со равенството:
r

## Slide 32: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Хистерезис се однесува на различното однесување на мерниот систем кој генерира различни отчитувања за иста влезна побуда во зависност од растечкиот или опаѓачкиот карактер на влезниот сигнал. Називот на оваа карактеристика доаѓа од обликот на кривата на магнетизација кај феромагнетните материјали, т.е нивното однесување под дејство на магнетно поле.

## Slide 33: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Влезна импеданса се дефинира за сите видови мерни системи. Таа претставува комплексно оптоварување еднакво на односот меѓу напонот и струјата кога мерниот систем е приклучен во мрежа во која се мери.
Излезна импеданса се дефинира за мерните сетила, преобразувачи и генераторите на електрични величини. Излезната импеданса претставува внатрешно комплексно оптоварување на генераторот гледано од страна на мрежата која се приклучува на него.

## Slide 34: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Ако влезната (мерената) величина брзо (нагло) се менува во текот на времето, врз резултатот од мерењето ќе влијаат динамичките карактеристики на мерниот уред. Овие влијанија зависат од инертноста на мерниот уред. Зависноста меѓу излезниот сигнал Y(t) и влезниот сигнал X(t) на еден мерен уред во динамичен режим најцелосно се опишува со диференцијални равенки.
Мерен уред одпрв ред:
(a0/b0 е константа на пропорционалност, односно коефициент на преобразба или статичка осетливост на уредот)

## Slide 35: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Мерните уреди од прв ред се опишани со равенката:
каде што a1/a0=t е временска константа на уредот, додека b0/a0=K е статичка осетливост

## Slide 36: КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕТИЛА
Мерните уреди од втор ред се опишани со равенката:
каде што a1/a0=t е временска константа на уредот, додека b0/a0=K е статичка осетливост, a2/a0=1/w2n, додека wn е природна фреквенција на осцилирање на уредот

## Slide 37
Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems
ITASDI
Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union