## Slide 1: Direct sensor-to-programmable device interface
Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems
Faculty of Physics
Warsaw University of Technology
Zagreb University of
Applied Sciences
Faculty of Technical
Sciences
Ss. Cyril and Methodius
University
Faculty of Electrical Engineering
and Information Technologies
School of Electrical
Engineering
University of Belgrade

## Slide 2: Вовед
ИНТЕРФЕЈС СО СЕТИЛОТО

## Slide 3: МЕРНИ СЕТИЛА И ПРИЛАГОДУВАЊЕ
ПАМЕТНО СЕТИЛО
МИКРОПРОЦЕСОР
МИКРОПРОЦЕСОР
ПАСИВНО
СЕТИЛО
ДИЈАГНОСТИКА, КАЛИБРАЦИЈА, КОМПЕНЗАЦИЈА…

## Slide 4: Претходни истражувања

## Slide 5: ДИРЕКТЕН ИНТЕРФЕЈС СЕТИЛО-PLD
tch
tx
Vtl
PLD
Po
Pi
Rx
C
Rp
“HZ”
“1”
“0”
“In”
NT0ºtx
f0
ЗОШТО ГО КОРИСТИМЕ ИНТЕРФЕЈСОТ БАЗИРАН НА ПРАЗНЕЊЕ ?!

## Slide 6: ДИРЕКТЕН ИНТЕРФЕЈС СЕТИЛО-PLD
КОНСТАНТИ
ПРИЧИНИ
ВЛЕЗНИ/ИЗЛЕЗНИ ОТПОРНОСТИ
СТАРЕЕЊЕ
ИСТЕЧНИ СТРУИ
ТЕМПЕРАТУРА
КАЛИБРАЦИЈА

## Slide 7: КАЛИБРАЦИСКИ ТЕХНИКИ
КАЛИБРАЦИЈА
ЕДНА ТОЧКА
ДВЕ ТОЧКИ
КОНТИНУИРАНА АВТОМАТСКА КАЛИБРАЦИЈА
МОДИФИЦИРАНА КАЛ ВО ЕДНА ТОЧКА
ХАРДВЕРСКИ ПОДОБРУВАЊА
ТРИ СИГНАЛИ

## Slide 8: КАЛИБРАЦИЈА ВО ЕДНА ТОЧКА
PLD
Po1
Pi
Rx
C
Po2
Rc
Rp
Vc(t)
t
Vhi
Vtl
tp
tx
tp
tc
ЗАСИЛУВАЊЕ
ПОМЕСТУВАЊЕ

## Slide 9: КАЛИБРАЦИЈА ВО “2” ТОЧКИ И “3” СИГНАЛИ

## Slide 10: СПОРЕДБА НА КАЛИБРАЦИСКИ ТЕХНИКИ
 | КАЛИБРАЦИЈА ВО ЕДНА ТОЧКА | КАЛИБРАЦИЈА ВО ДВЕ ТОЧКИ | МЕТОД НА ТРИ СИГНАЛИ
ТОЧНОСТ |  |  | 
БРЗИНА |  |  | 
РЕСУРСИ |  |  | 
ЦЕНА |  |  | 

## Slide 11: ДРУГИ МЕРНИ КОНФИГУРАЦИИ

## Slide 12: ИЗВОРИ НА МЕРНА НЕОДРЕДЕНОСТ
Ефекти на квантизација
Нестабилност на точката на тригерирање
Референтен такт
Програмски пропагациски ефекти
Калибрациски отпорници
ДОМИНАНТНИ

## Slide 13: ЕФЕКТИ НА КВАНТИЗАЦИЈА
Неодреденост на квантизација
Со синхронизација на на тактот

## Slide 14: НЕОДРЕДЕНОСТ НА ТРИГЕРИРАЊЕ
Неодреденост на тригерирање
(Евалуација ТИП А)
КАЈ ДИРЕКНИОТ ИНТЕРФЕЈС
ЗАКОН ЗА ПРОПАГАЦИЈА НА НЕОДРЕДЕНОСТА ВО МЕРЕЊЕТО

## Slide 15
ПОДОБРУВАЊЕ НА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ

## Slide 16: МОДИФИЦИРАНА КАЛ. ВО ЕДНА ТОЧКА
Rxmin
Rxmax
0.5Rmr
0.15Rmr
0.85Rmr
Rx
R*x
DRx’
DRx’
DRx’’
DRx’’
R0
Rmr – мерно подрачје
Rx - “точна” вредност
Rx* - проценета вредност
DRx’ – апсол. грешки на КЕТ
DRx’’ - апсол. грешки на МКЕТ
Rc
DRx’’ < DRx’

## Slide 17: МОДИФИЦИРАНА КАЛ. ВО ЕДНА ТОЧКА

## Slide 18: МОДИФИЦИРАН “Regula Flasi” МЕТОД
IEEE Transactions on Instrumentation and Measirements
Direct sensor-to-microcontroller Interfaces book

## Slide 19: ХАРДВЕРСКИ ПОДОБРУВАЊА
RDSON
30 mW : 27 W

## Slide 20: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Редуцирање на релативните грешки за шестнаесет пати
од 2,6 % на 0,18%
Ro=27,1 W RDSON=30 mW
Параметар | Кал. во една точка [ms] | Кал. во две точки [ms] | Метод на три сигнали [ms]
Основни ел. кола | 47,22 | 66,52 | 66,94
Подобрени ел. кола | 34,23 | 47,06 | 47,46
Подобрување [%] | 27 % | 29% | 29%
Резолуција (ENOB) со основните електрични кола: 10,5 bits
Подобрување на резолуцијата со компаратор на 11,7 bits
Подобрување на резолуцијата со конст. струен извор на 11,9 bits

## Slide 21: КОНТИНУИРАНА АВТОМАТСКА КАЛ.
ПРОШИРУВАЊЕ НА МЕРНОТО ПОДРАЧЈЕ

## Slide 22
ПРОШИРУВАЊЕ НА МЕТРОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ

## Slide 23: ИНДУКТИВНИ МЕРНИ СЕТИЛА

## Slide 24: ИНТЕРФЕЈС ЗА ИНДУКТИВНИ СЕТИЛА
Калибрација во една точка
Метод на три сигнали
Максимално дозволената излезна струја го ограничува мерењето мали индуктивности
Диференцијална конфигурација

## Slide 25: ДИРЕКТНА ВРСКА СО КОМПЈУТЕР
Ред. Бр. | Тип | Производител | Аналогни канали | Дигитални вл./изл. канали | Poolup/ Pooldown | Бафери во три состојби | Тајмери/ бројачи | Канали за отпорнички мерни сетила | Цена*
1 | USB-6501 | NI | / | 24 | ДА | ДА | 1 | / | 1,0
2 | USB-6009 | NI | 8 | 16 | ДА | ДА | 1 | / | 2,7
3 | PCI-6601 | NI | / | 32 | НЕ | ДА | 4 | / | 3,3
4 | PCI-6321 | NI | 16 | 24 | НЕ | ДА | 4 | / | 5,9
5 | PCI-1780 | Advantech | / | 16 | НЕ | НЕ | 8 | / | 2,8
6 | PCI-1710 | Advantech | 16 | 32 | НЕ | НЕ | 1 | / | 5,0
Голема мерна неодреденост на временскиот интервал 0,51 ms при софтверско мерење временски интервал
За релативни грешки помали од 0,1% и резолуција 10 бити, брзината на земање примероци изнесува приближно 1,1 sps

## Slide 26: ПРИМЕНА НА МУЛТИВИБРАТОРИ
Моностабилен мултивибратор
Астабилен мултивибратор

## Slide 27: ПРИМЕНА НА КАЛ. ВО ЕДНА ТОЧКА

## Slide 28: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

## Slide 29: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Реализација со DAQ USB6218
Временска база 20 MHz
ENOB = 14.2 bits (0.1 )
Мерно подрачје 1000  до 3000 
Максимална релативна грешка на апроксими- раната к-ка 0.11%

## Slide 30: ТЕМПЕРАТУРНА СТАБИЛНОСТ
При рапиден температурен пораст Tx и Tc се зголемуваат 2 %
Rx се намалува 0.125 %
Калибрацијата во една точка
ги намалува температурните
ефекти приближно 16 пати

## Slide 31: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА МЕРНИ СЕТИЛА
N x N сетила
Намален број интерфејсни врски
Применливо на сите калибрациски техники
ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈА

## Slide 32: ПРИМЕНА НА FPGA И CPLD

## Slide 33
Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems
ITASDI
Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union